Września 01.08.2017r.

Znak sprawy: SA-381- 8/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa urządzenia filtrującego oraz loży laminarnej

z wykonaniem koniecznych prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pomieszczeniach pod potrzeby Pracowni Cytostatyków  Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| loża laminarna do pracy z lekami cytostatycznymi – 1 kpl |
| 1 | Czy Zamawiający dopuszcza komorę spełniającą wymogi II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:200 lecz nie posiadającą certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną ? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w szpitalu nie eksploatuje urządzeń medycznych bez certyfikatu. |
| 2 | Czy Zamawiający dopuszcza komorę o wymiarach wewnętrznych 1840 x 580 x 700 mm szer x gł x wys ? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający dopuszcza. |
| 3 | Czy Zamawiający dopuszcza komorę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej w obszarze roboczym oraz zwykłej stali niemalowanej lub pokrytej farbą w obszarze pod blatem roboczym? ? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Stal malowana nie gwarantuje powierzchni sterylnych ponieważ z czasem rdzewieje. Elementy szybciej ulegają zużyciu podczas eksploatacji np. mycia, dezynfekcji. |
| 4 | Czy Zamawiający dopuszcza komorę z szyba frontową pod kątem 4 stopni° od pionu w stosunku do blatu roboczego? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Kąt 4° jest zbyt mały do zajęcia ergonomicznej pozycji przed szybą frontową. Naturalna tendencja operatora do pochylania się w czasie pracy, w celu zapewnienia komfortu wymaga zaoferowania komory laminarnej o znacznie większym kącie nachylenia okna frontowego. |
| 5 | Czy Zamawiający uzna za parametr równoważny dla funkcji standby zaoferowanie komory z trybem pracy serwisowym ( z wyłączonym nawiewem) np. dla czyszczenia komory, kalibracji bądź innych prac konserwacyjnych? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Tryb pracy Stand-by nie jest równoważny z trybem pracy serwisowej ponieważ w trybie pracy stand-by zmniejszeniu ulega pobór prądu co zmniejsza koszty eksploatacji urządzenia. |
| 6 | Czy Zamawiający dopuści komorę bez podwójnego układu monitorowania przepływów powietrza a wyposażoną w standardowy pomiar przepływu zabezpieczony systemem alarmowym? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Wskazane rozwiązanie pogarsza jakość monitorowania a tym samym nie gwarantuje oczekiwań Zamawiającego. |
| 7 | Czy Zamawiający dopuści komorę ze sterownikiem w języku angielskim z klasycznym ekranem LCD sterowanym za pomocą przycisków zamiast Panelu sterowania dotykowy w języku polskim ze wskaźnikiem prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów w lampy UV określone w %. Proponowana komora posiada wskaźnik prawidłowego przepływu wraz z prędkością w m/s, alarm położenia szyby frontowej, informacje o trybie pracy, łączny czas pracy komory oraz lampy UV przedstawiony w postaci godzinowej na której to podstawie określa się zużycie danych elementów. ? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wymaga od personelu obsługującego urządzenia medyczne znajomości języka angielskiego. |
| 8 | Czy Zamawiający dopuszcza komorę z całkowitym oświetleniem jarzeniowym obszaru pracy o natężeniu >1200 lux? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Oświetlenie jarzeniowe jest przestarzałe i energochłonne. |
| 9 | Czy Zamawiający dopuszcza komorę bez podłokietnika? Dopuszczenie proponowanej zmiany zwiększy konkurencyjność przetargu i jest korzystniejsze dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o argumentację | Zamawiający nie dopuszcza. Brak podłokietnika utrudnia czynności manualne operatora i stwarza dyskomfort w czasie pracy. |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2