Września 11.10.2019r.

Znak sprawy: SA-381- 18/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu medycznego typu C wraz z noszami.

Informujemy, że w imieniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) modyfikuje treść SIWZ, załącznika nr 2 i rozdz.  4 zgodnie z poniżej udzielonymi odpowiedziami.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy Noszy głównych |
| 1 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne firmy Medirol model Clinic Extero zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi obowiązującymi w Polsce tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, charakteryzujące się poniższymi parametrami: Nosze główne rozłączne Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha Przystosowane do prowadzenia reanimacji Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy Rama o przekroju okrągłym, dzięki czemu mniej jest podatna na uszkodzenia na skutek uderzeń i otarcia Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865 Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy Obciążenie dopuszczalne 250 kg Transporter noszy głównych rozłącznych Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu uruchamiany dźwignią blokady Szybki i łatwy system połączenia z noszami Stała długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni zamiast opisanego systemu wspomagania sprężynami gazowymi Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360˚, 2 kółka wyposażone w hamulce Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost uruchamianą dźwignią (kółka do jazdy na wprost blokują się automatycznie po wciśnięciu blokady) Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg Uchwyty zintegrowane z ramą transportera, bez dodatkowych rączek Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789 Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy Rama o przekroju okrągłym Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu | Zamawiający dopuszcza : Ramę noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. Ramę o przekroju okrągłym. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił kształtu profilu. Ramę o przekroju okrągłym Stałą długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm Tabliczką znamionową z informującą o dacie kolejnego przeglądu Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami SIWZ |
| 2 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych? | Zamawiający potwierdza, że wszędzie, gdzie w treści mowa jest o normach Zamawiający ma na myśli obowiązujące normy zharmonizowane PN 1789 oraz PN 1865. Zamawiający oczekuje oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w powyższych normach. Dokumenty potwierdzające należy przedłożyć wraz z dostarczonym pojazdem. |
| 3 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015? Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865 | Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia określonego w pkt. 9.1 SIWZ. Dokumenty potwierdzające należy przedłożyć wraz z dostarczonym pojazdem. |
| 4 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy co najmniej 160 mm, wszystkie skrętne o 360 stopni? | Zgodnie z SIWZ. Minimum 150 mm. |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek w składanych ofertach.

W związku z powyższą modyfikacją, zmianie ulega termin składania ofert z dnia 16.10.2019r. godz. 10.00 na dzień 18.10.2019r godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z dnia 16.10.2019r o godz. 10:30 na dzień 18.10.2019r. godz. 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2