Września 09.01.2020r.

Znak sprawy: SA-381- 27/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu medycznego typu C wraz z noszami.

Informujemy, że w imieniu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z zm.) modyfikuje treść SIWZ – termin składania i otwarcia, w rozdziale 2 załącznika nr 2 i rozdział  3 i 4 zgodnie z poniżej udzielonymi odpowiedziami.

| Lp | Pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy: Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach: - Zakres dostarczonej energii 2-200J - zakres regulacji amplitudy impulsów stymulacyjnych 0-150 mA - Kolorowy transfleksyjny wyświetlacz TFT o przekątnej 8,4” zapewniający dobrą widoczność w dużym oświetleniu - możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń na karcie CF oraz wydruk tych informacji - Możliwość transmitowania danych medycznych i badań diagnostycznych EKG przez internet na zdefiniowany adres e-mail do Szpitala we Wrześni. Przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ. | Zamawiający nie dopuszcza |
| 2 | Dotyczy Noszy głównych: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne firmy Medirol model Clinic Extero zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi obowiązującymi w Polsce tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, charakteryzujące się poniższymi parametrami: Nosze główne rozłączne • Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową • Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha • Przystosowane do prowadzenia reanimacji • Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni • Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. • Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy • Rama o przekroju okrągłym, dzięki czemu mniej jest podatna na uszkodzenia na skutek uderzeń i otarcia • Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące • Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi • Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy • Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy • Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi • Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865 • Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy • Obciążenie dopuszczalne 250 kg Transporter noszy głównych rozłącznych • Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu uruchamiany dźwignią blokady • Szybki i łatwy system połączenia z noszami • Stała długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm • Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół • Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni zamiast opisanego systemu wspomagania sprężynami gazowymi • Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy • Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia • Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360˚, 2 kółka wyposażone w hamulce • Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost uruchamianą dźwignią (kółka do jazdy na wprost blokują się automatycznie po wciśnięciu blokady) • Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg • Uchwyty zintegrowane z ramą transportera, bez dodatkowych rączek • Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 • Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789 • Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją • Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy • Rama o przekroju okrągłym • Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu | Zamawiający dopuszcza : Ramę noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak. Ramę o przekroju okrągłym. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił kształtu profilu. Ramę o przekroju okrągłym Stałą długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm Tabliczką znamionową z informującą o dacie kolejnego przeglądu Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami SIWZ |
| 3 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych? | Zamawiający potwierdza, że wszędzie, gdzie w treści mowa jest o normach Zamawiający ma na myśli obowiązujące normy zharmonizowane PN 1789 oraz PN 1865. Zamawiający oczekuje oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w powyższych normach. Dokumenty potwierdzające należy przedłożyć wraz z dostarczonym pojazdem. |
| 4 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015? Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865 | Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia określonego w pkt. 9.1 SIWZ. Dokumenty potwierdzające należy przedłożyć wraz z dostarczonym pojazdem. |
| 5 | W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy co najmniej 155 mm, wszystkie skrętne o 360 stopni? | Zgodnie z SIWZ. minimum 150 mm. |
| 6 | Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia. | Tak |
| 7 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ? | Nie |
| 8 | Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający dynamiczny silnik , zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 121 kW (165 KM) spełniający normę emisji spalin Euro VI ? | Zamawiający dopuszcza |
| 9 | Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ? | Zamawiający dopuszcza |
| 10 | Czy sterowanie układem klimatyzacji w kabinie kierowcy ma się odbywać identycznie, jak w przedziale medycznym, tzn. automatycznie ? | Zgodnie z SIWZ |
| 11 | Czy Zamawiający dopuści radioodtwarzacz z USB zamiast CD ? | Tak |
| 12 | Zamawiający wymaga wskaźnika zużycia klocków hamulcowych, co jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie w samochodach jednej marki. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu ? | Zamawiający dopuszcza |
| 13 | Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującej zabudowy ambulansu ? | Oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego |
| 14 | Czy Zamawiający dopuszcza dostawę do 30.04.2020r. ? Wyjaśniamy ,że w związku z przełomem roku oraz rządowym programem zakupu 200 ambulansów występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz brak sprzętu medycznego u poddostawców. | Nie |
| 15 | Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności, aby do oferty załączyć schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez fabrykę zabudowującą wymienioną w świadectwie zgodności pojazdu skompletowanego WE, a ponadto ambulans posiada Certyfikat Zgodności z normą PN EN 1789 wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą ? | Dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą |
| 16 | Czy Zamawiający dopuści mocowanie szyn Kramera w przedziale medycznym? | Zamawiający dopuszcza |
| 17 | Czy Zamawiający dopuści aby koło zapasowe było dostarczone z ambulansem ale jako wyposażenie dodatkowe? | Zamawiający dopuszcza |
| 18 | Czy Zamawiający dopuści ambulans bez automatycznego systemu regulacji prędkości obrotowej silnika ale z wydajną klimatyzacją zgodną z PN EN 1789? | Zamawiający dopuszcza |
| 19 | Czy Zamawiający dopuści dodatkowa sygnalizację niskotonowa w postaci dodatkowych sygnałów pneumatycznych? | Zamawiający dopuszcza |
| 20 | Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 7 litrów w zabudowie umieszczonej w zewnętrznym schowku z lewymi drzwiami? | Zamawiający dopuszcza |
| 21 | Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze będzie realizował wymagane gwarancja producenta pojazdu bzowego przeglądy auta na własny koszt. | Tak Zamawiający potwierdza |
| 22 | Dotyczy umowy §6, pkt 3, 4, 5, 6 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze zapisy w tych punktach umowy dotyczą budowy specjalnej oraz sprzętu medycznego. | Tak Zamawiający potwierdza |
| 23 | Dotyczy umowy §6, pkt 11 – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze zapisy w tych punktach umowy dotyczą budowy specjalnej oraz sprzętu medycznego. W zakresie okresu gwarancji n pojazd bazowy jest to warunek nie do spełnienia | Tak Zamawiający potwierdza |
| 24 | Dotyczy umowy §7, pkt 1, ppkt. 2 – Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w dostawie do 0,2% za każdy dzień opóźnienia. | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 25 | Dotyczy umowy §7, pkt 3, 4 i 6 - Prosimy Zamawiającego o usunięcie w całości zapisu w tych punktach, ponieważ zdarzenia objęte karami są nie doprecyzowane i mogą powodować nadinterpretację stron umowy prowadząc do niekorzystnych rozstrzygnięć. | Zamawiający modyfikuje zapisy umowy: §5 ust. 2 uzyskuje brzmienie: 2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru sporządzonego w dniu zakończenia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru. §7 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ( ceny ofertowej brutto) za wykonanie przedmiotu umowy, W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu towaru Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. W razie wystąpienia nienależytego wykonania dostawy w sposób inny niż poprzez opóźnienie w wydawaniu przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 200,00 zł za każde zaistniałe zdarzenie. W razie wystąpienia braku dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin dostarczenia tego dokumentu. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. |
| 26 | Czy Zamawiający zrezygnuje z dodatkowych lamp obrysowych w ambulansie? | Nie |
| 27 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego? | Zamawiający dopuszcza |
| 28 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | Zamawiający dopuszcza |
| 29 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez zestawu naprawczego do uszkodzonych opon? | Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że koło zapasowe będzie zbudowane w pojeździe bazowym. |
| 30 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez automatycznego systemu regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu zwiększenia wydajności pracy układu klimatyzacji i doładowania zespołu akumulatorów bez konieczności ciągłej ingerencji kierowcy? | Zamawiający dopuszcza |
| 31 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez sygnalizacji niskotonowej? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 32 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w przewód zasilający 5 m? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 33 | Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w roletę i moskitierę okna dachowego? | Zamawiający dopuszcza |
| 34 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez przetwornicy napięcia? | Zamawiający nie wyraża zgody |
| 35 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poniższą zabudową Zabudowa specjalna na ścianie działowej - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w dwie szuflady - pojemnik na zużyte igły, - wysuwany kosz na odpady, - termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, regulowany kąt oparcia pleców oraz składane siedzisko - na lewej ścianie zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego. | Zamawiający dopuszcza |
| 36 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poniższą zabudową Zabudowa specjalna na ścianie prawej dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, zamki szafek. - jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, - uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, - przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego - na lewej ścianie panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji. | Zamawiający dopuszcza |
| 37 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym? | Zamawiający dopuszcza |
| 38 | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z poniższą zabudową? Zabudowa specjalna na ścianie lewej - trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry, wyposażonym w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, zamki szafek. - pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), - specjalnie wzmocnione miejsce do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, - na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz pólka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, - szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z 2 punktami poboru typu AGA b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | Zamawiający dopuszcza |
|  | Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator transportowy 6000S z datą produkcji 2019 roku z następującymi parametrami. -Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt -Waga respiratora 1,3 kg -Mocownik ścienny -Zasilanie AC 230 V, i 12V -Zasilanie z baterii 10h -Stężenie tlenu 40%∼ 100 % -Wentylacja pacjenta od 5kg -Możliwość pracy na urządzeniu po rozładowaniu baterii przez 30 min. -Aparat w opakowaniu transportowym, zapewniającym ochronę przed kurzem, pyłem, płynami, krwią itp. Opakowanie musi posiadać uchwyt do przenoszenia na ramie noszy i szelki do noszenia na plecach. -Torba transportowa posiada: respirator, butlę tlenową o pojemności min. 2l, reduktor, przewód pacjenta, przewód ciśnieniowy, maskę pacjenta nr 5, uchwyt ścienny, płuco testowe. -Tryby : IPPV,CPR -3 pokrętła do regulacji parametrów -Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 100 – 1500 ml. -Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT -Alarmy: Bezdechu, Nieszczelności układu, Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, Rozładowanego akumulatora/braku zasilania. Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie. | Zamawiający dopuszcza |

Prosimy o uwzględnienie wszystkich poprawek w składanych ofertach.

W związku z powyższą modyfikacją, zmianie ulega termin składania ofert z dnia 13.01.2020r. godz. 10.00 na dzień 14.01.2020r godz. 10:00 oraz otwarcia ofert z dnia 13.01.2020r o godz. 10:30 na dzień 14.01.2020r. godz. 10:30

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2