Września 23.11.2020.

Znak sprawy: 0016/2020

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego Brightspeed Elite

| Lp | pytanie | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Zamawiający w ramach przeglądów tomografu będzie wymagał wykonania aktualizacji systemu? Aktualizacje systemu są elementem checklisty przeglądowej i wykonywane są nieodpłatnie w ramach usługi przeglądu. Są to aktualizacje, które zwiększają bezpieczeństwo pracy systemu i jego wydajność. Należy je odróżnić od aktualizacji FMI, które wykonywane są tylko przez producenta sprzętu np. w przypadku incydentów medycznych. Jeśli tak, prosimy o dodanie w opisie przedmiotu Zamówienia kolejnego punktu: e) wykonanie aktualizacji systemu: - przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia (z wyłączeniem FMI bezpieczeństwa, wykonywanych przez producenta) - wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego na tomografie i na stacjach opisowych (min. 1 w roku) wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia. | Dopuszcza nie wymaga |
| 2 | Czy Zamawiający będzie wymagał zdalnej diagnostyki i naprawy tomografu? Zdalna diagnostyka pozwoli na stałe monitorowanie przesyłanych przez aparat do serwisu parametrów pracy urządzenia (zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalny monitoring trendów – czasowa obserwacja poszczególnych elementów oraz obserwacja elementów urządzenia w dłuższym wymiarze czasu wraz z możliwością tworzenia raportów ze zdalnej diagnostyki. Wnosimy o dodanie do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt 1 – litery f; f) zdalna diagnostyka urządzenia - monitorowanie parametrów pracy urządzenia stałe monitorowanie przesyłanych przez aparat do serwisu parametrów pracy urządzenia (zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalny monitoring trendów – czasowa obserwacja poszczególnych elementów oraz obserwacja elementów urządzenia w dłuższym wymiarze czasu wraz z możliwością tworzenia raportów ze zdalnej diagnostyki poprzez sieć komputerową, wykorzystanie jej do zdalnej diagnostyki, naprawy uszkodzeń oraz aktualizacji/naprawy oprogramowania - utrzymanie infrastruktury łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej. Zdalna diagnostyka pozwala na naprawę systemu bez potrzeby przyjazdu, przez co zwiększa dostępność urządzenia i minimalizuje przestoje spowodowane awarią. | Zgodnie z zapisem siwz paragraf 2 pkt. 3 – projektu umowy |
| 3 | Czy Zamawiający będzie wymagał funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych za pomocą aplikacji zainstalowanej na konsoli operatora? | Nie wymaga |
| 4 | Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji przystąpienia inżyniera do pracy zdalnej na systemie oraz informacja o harmonogramie napraw w ciągu nie dłuższej niż 4 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego? | Tak |
| 5 | Czy Zamawiający będzie wymagał wsparcia aplikacyjnego w ustaleniu protokołów badań na konsoli tomografu lub wsparcia klinicznego dla lekarzy w obsłudze stacji opisowych za pomocą zdalnego łącza lub telefonicznie: Wnosimy o dodanie do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt 2 ppkt 1 – litery g: g) wsparcie aplikacyjne (10 h/rok) w ustaleniu protokołów badań na konsoli tomografu lub wsparcia klinicznego dla lekarzy w obsłudze stacji opisowych za pomocą zdalnego łącza lub telefonicznie. | Tak |
| 6 | W pkt 7 zapytania ofertowego Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie e-mail na adres kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl. Dalej w pkt 9 wskazuje się natomiast, że Zamawiający wymaga pełnomocnictwa do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Prosimy o wyjaśnienie, czy wobec akceptowania formy mailowej Zamawiający dopuszcza przesłanie wszystkich dokumentów w formie skanów (w tym formularza oferty i pełnomocnictwa), względnie, czy akceptuje przesłanie dokumentacji opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi? | Tak Zamawiający dopuszcza przesłanie wszystkich dokumentów w formie skanów |
| 7 | Co będzie brane pod uwagę przy ocenie oferty w jedynym kryterium - suma pozycji 1 (przeglądy) i 2 (stawka roboczogodziny) formularza ofertowego? | Wybór nastąpi na podstawie pozycji 1. Pozycja 2 - stawka roboczogodziny stosowana przy pracach dodatkowych ( naprawa sprzętu) |
| 8 | W §6 ust. 1 wzoru umowy przewidziano: Wynagrodzenie za wykonane usługi objęte niniejszą umową wynosi: netto ……………… zł, brutto …………zł. w okresie 36 miesiącach, obejmuje 12 przeglądów, płatnych w 36 ratach. W kolejnym ustępie określono zaś, że: Wykonawca wystawi fakturę każdorazowo po zdarzeniu, tj. po wykonaniu przeglądu/diagnostyki/naprawy, w terminie do 7 dni od wykonania usługi. Wydaje się, że jest sprzeczność w tych zapisach. z jednej strony 36 rat sugeruje, że rozliczenie będzie miesięczne, w kolejnym zdaniu jest jednak mowa o fakturach za przeglądy (których jest 12) etc. Prosimy o uściślenie, czy za przeglądy wykonawca będzie wystawiał faktury na koniec każdego miesiąca wyliczone jako 1/36 ceny wszystkich przeglądów, czy po wykonaniu każdego przeglądu? | Wynagrodzenie za wykonane usługi objęte niniejszą umową wynosi: netto ……………… zł, brutto …………zł. w okresie 36 miesiącach, obejmuje 12 przeglądów, płatnych w 36 ratach. Wykonawca wystawi fakturę w okresach miesięcznych płatnych w terminie 60 dni od daty jej otrzymania, na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. |
| 9 | W §7 ust. 2 pkt c wzoru umowy Zamawiający określił kary umowne za opóźnienie. Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa zdarzeń niezależnych od Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia i oparcie się na zasadach ogólnych (zasadzie winy) tj. zmianę w §7 ust. 2 pkt c „opóźnienia” na „zwłoki”? | Zamawiający wyraża zgodę |
| 10 | Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej, proponujemy uzupełnienie wzoru umowy o stosowne zapisy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowień: „1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp. 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich.”? | Zamawiający wyraża zgodę |

# Text boxes

”SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”

SPÓŁKA Z O.O.

62-300 Września, ul. Słowackiego 2